Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1: WAGA ANALITYCZNA – 1 SZT.

Waga analityczna – wymagania:

- Obudowa wagi  -  tworzywo sztuczne

- Szalka - stal nierdzewna

- Szafka przeciwpodmuchowa

- Tradycyjny układ pomiarowy

- Adiustacja wewnętrzna – działająca z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu

- Interfejsy komunikacyjne:

- 2x RS 232

- USB typu A

- USB typu B

- Raporty GLP o stałej, niemodyfikowalnej treści

- Ergonomiczna obudowa

- Tryby pracy wagi: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, doważanie

- Dolne podwieszenie

- Wyświetlacz LCD, podświetlany

- Piktogramy sygnalizujące uruchomiony tryb pracy

- Dane gromadzone są w 5 bazach (użytkowników, towarów, ważeń, tar, ALIBI)

- Legalizacja

- Właściowości produktu:

| obciążenie max | 220g |
| --- | --- |
| poziom | podstawowy |
| działka legalizacyjna e | 1mg |
| działka elementarna d | 0,1mg |
| liniowość | ± 0,2mg |
| powtarzalność | 0,1mg |
| min | 10mg |
| legalizacja | tak |
| rozmiar szalki | 85mm |
| kalibracja wewnętrzna | tak |
| kalibracja wewnętrzna czasowa | tak |
| kalibracja wewnętrzna temperatur | tak |
| tryby pracy | ważenie, liczenie sztuk, sporządzanie receptur |
| jednostki ważenia | g |
| czas stabilizacji | 3,5 sekundy |
| dryft czułości | ± 1ppm/°C (+10 do +40°C) |
| wyświetlacz | podświetlany LCD |
| protokół GLP/GMP | tak |
| interfejs RS 232 | tak |
| USB | tak |
| szafka przeciwpodmuchowa | tak |
| ważenie pod wagą (hak) | tak |
| temperatura pracy | +10°C do 40°C |

ZADANIE NR 2: KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH – 1 SZT.

Komora Badań Cieplnych – wymagania:

Obieg powietrza : wymuszony

Pojemność:  75 dm3

Moc znamionowa: 1500W

Ilość półek: 4 szt.

Mikroprocesorowy system sterowania

Komora i półki z blachy nierdzewnej

Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo

Komora wyposażona w podwójny automatyczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (ochrona wsadu)

Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła

Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura)

Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy

Nastawa temperatury w zakresie od 30 do 2500C

Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ±0,20C

Dokładność nastawy i odczytu temperatury 10C

Programowanie czasu trwania nastawionej temperatury w zakresie od: 1min-99 godz. 59 min co 1min; 0,1 godz. do 999,9 godz. Co 0,1 godz.

Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy

Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu

Równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu

Cyfrowy pomiar temperatury