Załącznik nr 3 do SIWZ

KZ-371/11/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna

Waga analityczna (1 szt.)

Waga powinna spełniać następujące parametry i funkcjonalności:

Obciążenie maksymalne:	62 g

Obciążenie minimalne:	1 mg

Dokładność odczytu:		0,01 mg

Zakres tary:			-62 g

Powtarzalność:		0,015 mg

Liniowość:			±0,06 mg

Dryft czułości:			1 ppm/°C w temperaturze +10 ° - +40 °C

Czas stabilizacji:		6,5 s  (maksymalny)

Adiustacja:			wewnętrzna (automatyczna)

Wyświetlacz:			LCD (z podświetleniem)

Zasilanie:			12 ÷ 16 V DC

Temperatura pracy:		+10 ° - +40 °C

Wymiar szalki:			ø 90 mm (minimalna) ø 100 mm (maksymalna)

Interfejs:			RS 232, USB-A, USB-B

Programowalne klawisze

funkcyjne:			4

Bezpośredni dostęp

do baz danych:		tak (za pomocą dedykowanego klawisza)

Bezpośredni dostęp

do podstawowych funkcji:	tak (za pomocą dedykowanego klawisza)

Wymiary:			330x206x355 mm (maksymalny)

Waga powinna być wyposażona w system piktogramów,  które sygnalizują uruchomiony mod pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii, funkcje wagowe oraz serwisowe.