Częstochowa, dnia 11.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH,  MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO ORAZ MODELI ANATOMICZNYCH

DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/116/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny o zakresie temperatury ciała 34 oC - 43 oC, temperatury przedmiotów: 0 oC - 100 oC, z dokładnością kalibracji: temperatury ciała pomiar na czole: 34 oC - 43 oC +/-0,3oC, temperatury ciała pomiar w uchu: 35,5oC – 42oC +/- 0,2oC?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza termometru elektronicznego o zakresie pomiaru temperatury ciała: 34 oC - 43 oC.

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o poniższych parametrach technicznych:

Wymiary: 62mmx35mmx31mm

Waga: 60 g (bez baterii)

Zakres pomiaru: SpO2: 0-100%

Zakres pomiaru: PR: 25-250 bpm

Dokładność pomiaru: SpO2: 70-100% SpO2 + 2 znaki.

Dokładność pomiaru: PR: 25-254 + 3 znaki

Zasilanie: 2 baterie AAA

Żywotność baterii: ok. 600 badań kontrolnych

Przechowywanie baterii: min. 1 rok

Typ wyświetlacza: 0,96" dwukolorowy wyświetlacz OLED

Wyświetlacz wskazuje: SpO2, PR, wskaźnik poziomu baterii, wyświetlacz słupkowy pulsu, wskaźnik pracy serca, fala pulsu?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza następującego parametru:

Zakres pomiaru: PR: 25-250 bpm

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści inhalator pneumatyczny o poniższych parametrach technicznych:

wydajność sprężarki (bez obciążenia)	10 l/min.

poj. zbiornika głowicy RF6+	2 ÷ max. 8 ml

średnia średnica cząstek (MMAD) RF6+*	3,2 μm

wydajność aerozolu głowicy RF6+**	0,42 ml/min

zasilanie z sieci prądu zmiennego	230V, 50Hz /140VA

wymiary	200x300x100mm

waga	2,1 kg

klasa ochronności	II

poziom hałasu	ok. 57 dB(A)?

Z naszej wiedzy wynika, że opisany inhalator nie jest już dostępny w sprzedaży.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza następującego parametru:

Rozmiar cząstek: 3,2 μm

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o poniższych parametrach technicznych:

źródło światła – 3 moduły LED (9 diod LED),

natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux

średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm (+/-8%) w tym zakresie pełna iluminacją światła.

średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm,

średni czas żywotności diod: 50000h,

temperatura barwowa: 4750 oK,

ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola,

w zestawie wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy,

płynna regulacja natężenia światła,

przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,

waga lampy: +/- 7 kg?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza następujący parametr:

średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm.

W pozostałym zakresie oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Dotyczy Zadanie 3 – Medyczny sprzęt pomocniczy

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nauki przemieszczania pacjentów z pasem do przenoszenia pacjenta wykonanym z PES/włókno szklane oraz pasem na nogi wykonanym z nylonu bez lateksu?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza zestaw do nauki przemieszczania pacjentów z pasem do przenoszenia pacjenta wykonanym z PES/włókno szklane oraz pasem na nogi wykonanym z nylonu bez lateksu.

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne.

Pytanie 6:

Dotyczy Zadanie 3 – Medyczny sprzęt pomocniczy

Podnośnik do podnoszenia, transportu i opuszczania osób niepełnosprawnych np. z łóżka do wanny, z fotela na łóżko

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika pacjenta o poniższych parametrach:

- Podnośnik przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych ważących do 200 kg, wewnątrz budynków.

- Sterowanie działaniem podnośnika następuje za pomocą 2 przycisków umieszczonych na pilocie.

- Urządzenie ma kolor biały i wykonane jest ze stali, zawiera 4-punktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością jego regulacji oraz w komplecie siedzisko ze stabilizacją głowy.

- Wyposażony jest w opcję awaryjnego opuszczania pacjenta oraz możliwość ułatwienia transportu dzięki złożeniu podnośnika.

- Wysokość wieszaka: 92-179 cm

- Szerokość podstawy (zewnętrzna): 63 – 105 cm

- Długość podstawy z kółkami: 134 cm?

Odpowiedź 6:

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

ZADANIE NR 3, POZYCJA NR 4

Czy Zamawiający wymaga deski ortopedycznej wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwia diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających i mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, POSIADAJĄCEJ UDŹWIG 450 KG i dodatnia pływalność noszy?

Odpowiedź 7:

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

ZADANIE NR 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dot. szkolenia personelu w zadaniu nr 3. Sprzęt ten jest sprzętem prostym, intuicyjnym, nie wymagającym przeszkolenia. A ponad to odstąpienie od podanego wymogu znacznie obniży cenę za zaoferowany sprzęt.

Odpowiedź 8:

Zamawiający zmienia treść SIWZ następującym zakresie:

W Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie Zadania nr 3 w pozycjach 2, 3, 4 i 5 w kolumnie „Opis głównych parametrów technicznych” skreśla się następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min. 6 pracowników Zamawiającego (wykładowców) z obsługi sprzętu”.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian i upływa w dniu 17.10.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:45.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg