Częstochowa, dnia 05.11.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA(SIWZ)

ORAZ ZMIANA SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ  MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/134/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny o zakresie temperatury ciała 34 oC - 43 oC, temperatury przedmiotów: 0 oC - 100 oC, z dokładnością kalibracji: temperatury ciała pomiar na czole: 34 oC - 43 oC +/-0,3oC, temperatury ciała pomiar w uchu: 35,5oC – 42oC +/- 0,2oC?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Pytanie 2:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o poniższych parametrach technicznych:

Wymiary: 62mmx35mmx31mm

Waga: 60 g (bez baterii)

Zakres pomiaru: SpO2: 0-100%

Zakres pomiaru: PR: 25-250 bpm

Dokładność pomiaru: SpO2: 70-100% SpO2 + 2 znaki.

Dokładność pomiaru: PR: 25-254 + 3 znaki

Zasilanie: 2 baterie AAA

Żywotność baterii: ok. 600 badań kontrolnych

Przechowywanie baterii: min. 1 rok

Typ wyświetlacza: 0,96" dwukolorowy wyświetlacz OLED

Wyświetlacz wskazuje: SpO2, PR, wskaźnik poziomu baterii, wyświetlacz słupkowy pulsu, wskaźnik pracy serca, fala pulsu?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Pytanie 3:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści inhalator pneumatyczny o poniższych parametrach technicznych:

wydajność sprężarki (bez obciążenia)	10 l/min.

poj. zbiornika głowicy RF6+	2 ÷ max. 8 ml

średnia średnica cząstek (MMAD) RF6+*	3,2 μm

wydajność aerozolu głowicy RF6+**	0,42 ml/min

zasilanie z sieci prądu zmiennego	230V, 50Hz /140VA

wymiary	200x300x100mm

waga	2,1 kg

klasa ochronności	II

poziom hałasu	ok. 57 dB(A)?

Z naszej wiedzy wynika, że opisany inhalator nie jest już dostępny w sprzedaży.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Pytanie 4:

Dotyczy zadanie 2 – urządzenia medyczne

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o poniższych parametrach technicznych:

źródło światła – 3 moduły LED (9 diod LED),

natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux

średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm (+/-8%) w tym zakresie pełna iluminacją światła.

średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm,

średni czas żywotności diod: 50000h,

temperatura barwowa: 4750 oK,

ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola,

w zestawie wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy,

płynna regulacja natężenia światła,

przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,

waga lampy: +/- 7 kg?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza następujące parametry:

- średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm;

- ramię typu „gęsia szyja”

W pozostałym zakresie oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Dotyczy Zadanie 3 – Medyczny sprzęt pomocniczy

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nauki przemieszczania pacjentów z pasem do przenoszenia pacjenta wykonanym z PES/włókno szklane oraz pasem na nogi wykonanym z nylonu bez lateksu?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Pytanie 6:

Dotyczy Zadanie 3 – Medyczny sprzęt pomocniczy

Podnośnik do podnoszenia, transportu i opuszczania osób niepełnosprawnych np. z łóżka do wanny, z fotela na łóżko

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika pacjenta o poniższych parametrach:

- Podnośnik przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych ważących do 200 kg, wewnątrz budynków.

- Sterowanie działaniem podnośnika następuje za pomocą 2 przycisków umieszczonych na pilocie.

- Urządzenie ma kolor biały i wykonane jest ze stali, zawiera 4-punktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością jego regulacji oraz w komplecie siedzisko ze stabilizacją głowy.

- Wyposażony jest w opcję awaryjnego opuszczania pacjenta oraz możliwość ułatwienia transportu dzięki złożeniu podnośnika.

- Wysokość wieszaka: 92-179 cm

- Szerokość podstawy (zewnętrzna): 63 – 105 cm

- Długość podstawy z kółkami: 134 cm?

Odpowiedź 6:

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym parametry /funkcje wskazane przez Zamawiającego należy traktować jako określenie minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech funkcji. Parametry bądź funkcjonalności, których Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia nie będą podlegać ocenie w zakresie zgodności oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź 7:

Zamawiający pozostawia postanowienia dotyczące terminu realizacji zamówienia bez zmian.

Zadanie nr 1, Lp. 1 (Łóżeczko niemowlęcia)

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści opuszczanie barierek bocznych ręcznie?

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach całkowitych 160 cm x 76 cm?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 2 (stolik do pielęgnacji niemowlęcia)

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z szafką z płyty meblowej laminowanej o wymiarach 83 x 66 x 98 cm?

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 3 (Taboret medyczny)

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie od 480-600 mm?

Odpowiedź 11:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 4 (Łóżeczko noworodkowe)

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach całkowitych 83 x 57 x 98 cm?

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 5 (stolik oddziałowy)

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści stolik ze stelażem aluminiowo-stalowym?

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 6 (stolik do rozwożenia leków)

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści stolik ze stelażem aluminiowo-stalowym?

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 7 (parawan z zasłonką)

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści parawan z zasłonką z poliestru z wodoodporną powłoką, z wysięgnikiem ze stali kwasoodpornej, stelaż z profilu aluminiowego?

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 11 (Stanowisko do iniekcji)

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do iniekcji ze stałym oparciem oraz podłokietnikami z regulacją wysokości o obrotu?

Odpowiedź 16:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do iniekcji o szerokości 800 mm, długości 780 mm?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do iniekcji o szerokości podstawy 655 mm, długości podstawy 730 mm?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1, Lp. 12 (Materac rurowy)

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści materac rurowy opisany poniżej?

Materac rurowy zmienno-ciśnieniowy . Niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia EPUAP/NPUAP włącznie. Materac składa się z 18 wymiennych komór wysokich na 11,4 cm . Kolor granatowy. Materiał Nylon-PVC oraz pokrowiec nylonowy. Dopuszczalne obciążenie 130 kg. Wymiary 200 x 90 x 11,4 cm.

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Zadanie nr 1, Lp. 9 (Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi	)

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o tożsamych, równoważnych a często lepszych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz parametrach, spełniające poniższy opis?

Łóżko z profili stalowych lakierowanych metodą proszkową, posiadającą sześć punktów podparcia zintegrowanego z leżem oraz trzy punkt podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w postaci kolumn cylindrycznych, wyposażone w leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty leża wypełnione lamelami , wyposażone w cztery barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, o wysokości 405 mm, niezależne od siebie z możliwością puszczania/odbezpieczania dowolnej z nich za pomocą blokady dostępnej jedynie dla personelu medycznego, blokady wbudowane w górną część barierek, z możliwością opuszczania poniżej poziomu materaca. Wskaźniki kąta nachylenia: oparcia pleców, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga., umieszczone na konstrukcji leża, widoczne niezależnie od pozycji barierek, cztery  krążki odbojowe  w narożnikach oraz tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. wyposażenie dodatkowe: sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego centralnego panelu: regulacja segmentu oparcia pleców; regulacja segmentu uda; regulacja wysokości leża; regulacja pozycji  Trendelenburga i anty-Trendelenburga; regulacja funkcji autokontur; pozycja kardiologiczna; pozycja Fowlera; pozycja do badań; pozycja zerowa CPR, panele sterowania z przyciskami aktywującymi sterowanie, system wyłączający sterownie po 180 sekundach nieużywania; pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami oraz wbudowaną latarką. funkcję podwójnej autoregresji 110 mm zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna regulacja oparcia pleców oraz segmentu uda), zakres elektrycznych regulacji: segment oparcia pleców: 0-60° z funkcją autoregresji; segment uda: 0-46°;  pozycja Trendelenburga 16°;  pozycja anty-Trendelenburga 16°; regulacja przechyłów bocznych +/-15 stopni, przechyły boczne regulowane za pomocą panelu sterownia centralnego oraz sterowników nożnych, umieszczonych obustronnie, łóżko posiada dodatkowe osobne sterowniki nożne do regulacji wysokości i pozycji egzaminacyjnej. regulacja wysokości leża w zakresie od 430 do 810 mm , dźwignie CPR dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem czerwonym umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, system centralnej blokady z funkcją jazdy na wprost (koła o średnicy 150 mm), dźwignie hamulca centralnego dostępne przy każdym kole od strony nóg, wieszak na kroplówki z regulacją wysokości; półka na pościel, materac piankowy o grubości min. 100mm w tkaninie paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej. Parametry techniczne: długość całkowita łóżka 2190 mm z funkcją przedłużenia leża za pomocą mechanizmu samozatrzaskowego; szerokość całkowita łóżka z barierkami 985 mm; prześwit pomiędzy podstawą a podłożem 150 mm,  Wykonawca zobowiązany jest do montażu i uruchomienia  łóżka u Zamawiającego i przeszkolenia min. 6 pracowników Zamawiającego (wykładowców) z obsługi łóżka.

Odpowiedź 20:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Zadanie nr 1, Lp. 10 (Łóżko rehabilitacyjne)

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o tożsamych, równoważnych a często lepszych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz parametrach, spełniające poniższy opis?

Wielofunkcyjne  przeznaczone do pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Łóżko  wyposażone w następujące elementy: leże czterosegmentowe, przedłużenie leża o 15 cm, segmenty leża wypełnione odejmowanymi panelami z tworzywa polipropylenowego, oparcie pleców wypełnione panelami przeziernymi dla promieni RTG, sposób regulacji: wysokość leża, kąt oparcia pleców, uda, kąt przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga sterowane za pomocą siłowników elektromechanicznych, regulowanych pilotem - sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego, poziomica leża, elastyczne krążki odbojowe oraz listwy ochronne, krążki odbojowe, wyjmowane szczyty z wypełnieniami z tworzywa polipropylenowego, wyjmowane szczyty wykonane z  tworzywa polipropylenowego, tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki, uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego, koła jezdne w obudowie tworzywowej, centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową, autoregresja segmentu oparcia pleców, podwójna rama wyciągowa, wieszak na kroplówkę  - 1 szt., uchwyty do reki – 2 szt, rolki wyciągowe – 3 szt. wymiary leża 2000x900 mm, wymiary zewnętrzne 2180x990 mm, zakres regulacji wysokości leża 370-735 mm, kąt odchylenia oparcia pleców 0-70o, kąt odchylenia oparcia uda 0-35o.

Odpowiedź 21:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Zadanie nr 1, Lp. 13 (Szafka przyłóżkowa)

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o tożsamych, równoważnych a często lepszych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz parametrach, spełniające poniższy opis?

Szafka przyłóżkowa  wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo w kolorze: białym. Półkę boczna, dwustronnie otwierane szuflady umożliwiające umieszczenie szafki po obu stronach łóżka. Otwartą półką oraz zamykana przestrzeń podzielona na dwie części, podstawa szafki wyposażona w cztery koła, w tym dwa z możliwością blokady, blokada centralna uruchamiana pokrętłem wbudowanym w korpus szafki przy blacie głównym. Parametry  techniczne: wymiary zewnętrzne szafki:  szerokość: 510 mm, głębokość: 485 mm, wysokość: 930 mm, wymiary blatu roboczego (część robocza):  szerokość  600 mm, głębokość 350 mm.

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Dot. Zadanie nr 3 poz. 1 (Wózek inwalidzki)

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki wg. poniższego opisu:

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design, atrakcyjny wygląd

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej

- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie

- miękka dodatkowa poduszka do siedzenia

- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem

- regulacja środka ciężkości (możliwość użytkowania przez amputanta)

- regulacja wysokości kół przednich i tylnych

- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości

- regulacja wysokości „rączek" dla opiekuna

- kółka anty-wywrotne z regulacją wysokości

- mini koła dojazdowe z tyłu

- hamulec dla opiekuna

- hamulec dla pacjenta

- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości

- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy

- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki

- koła przednie bezobsługowe

- koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami" (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)

- elementy odblaskowe w tylnych kołach

- pompka w zestawie

- kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 135kg

- Szerokość siedziska: 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm

- Waga: 16,5kg

- Koła przednie: bezobsługowe pełne: 18x4.5cm (7˝x 1-3/4˝)

- Koła tylne: pneumatyczne: wym.: 61x2,5cm (24˝x1˝)

- Podłokietniki: uchylne z regulacją wysokości, materiał PU

- Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości

- Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-69x96-103cm

Odpowiedź 23:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg