Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1 – Wytrząsarka wibracyjna z wyposażeniem – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | wytrząsarka wibracyjna do przesiewania materiałów z możliwością szybkiego przekształcenia w młynek wibracyjny poprzez zastosowanie opcjonalnej głowicy mielącej; |  |
| Granulacja przesiewanego materiału | Przesiewanie na sucho w zakresie od 32 µm – 63 mm lub na mokro w zakresie 20 µm – 10 mm; |  |
| Montaż sit | możliwość zamontowania 10 sit 50mm wys. lub 16 sit o wys. 25 mm, w zestawie musi znaleźć się system mocujący sita z paskami z tworzywa sztucznego wzmocniony stalowym drutem |  |
| Parametry sit | Średnica sit nie mniejsza niż 200 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, w zestawie należy zapewnić sita o wielkości oczek: - 1,000 mm – 1 szt. - 0,900 mm – 1 szt. - 0,800 mm – 1 szt. - 0,710 mm – 1 szt. - 0,630 mm – 1 szt. - 0,500 mm – 1 szt. - 0,400 mm – 1 szt. - 0,350 mm – 1 szt. - 0,300 mm – 1 szt. - 0,250 mm – 1 szt. - 0,200 mm – 1 szt. - 0,160 mm – 1 szt. - 0,100 mm – 1 szt. - 0,075 mm – 1 szt. - 0,050 mm – 1 szt. - 0,025 mm – 1 szt. |  |
| Pomiar czasu mielenia | cyfrowy licznik |  |
| Panel sterowania | membranowa klawiatura, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody; optyczny wskaźnik amplitudy |  |
| Akcesoria do przesiewania | - pokrywa do sit z okienkiem z pleksiglasu do przesiewania na sucho - pokrywa z dyszami do przesiewania na mokro - naczynie zbierające ze stali nierdzewnej do przesiewania na sucho - naczynie zbierające z odpływem do przesiewania na mokro - kulki gumowe ułatwiające przesiewanie – 50 sztuk |  |
| Maksymalna ilość próbki do przesiewania: | nie mniej niż 2 kg (na sucho) |  |
| Akcesoria do mielenia | głowica przekształcająca wytrząsarkę wibracyjną w młynek wibracyjny zawierająca naczynie mielące ze stali nierdzewnej oraz kulkę mielącą ze stali nierdzewnej o średnicy 50 mm – 70 mm. |  |
| Parametry mielonego materiału | - Urządzenie musi umożliwiać mielenie materiałów: średnio-twardych, kruchych i wilgotnych - Maksymalne uziarnienie początkowe mielonego materiału: 5 mm - Ilość próbki (1ml – 10 ml) - Możliwość uzyskania granulacji: do 10 um |  |
| Parametry procesu mielenia | - Drgania naczynia mielącego na minutę: 3000 – 3600 przy amplitudzie 1-3 mm, - urządzenie nastołowe, - urządzenie musi umożliwiać pracę z kulkami mielącymi o średnicy: od 50 do 70 mm, wykonanymi z następujących materiałów: stali nierdzewnej, węglika wolframu, tlenku cyrkonu, agatu. |  |
| Zasilanie | 100 – 240V/1~, 50-60Hz, 50 W |  |
| Waga netto | nie większa niż 21 kg |  |
| Wymiary urządzenia | wymiary bez sit: nie większe niż 37x40x20 cm; |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy