Częstochowa, dnia 29.03.2019 r.

ZP-371/17/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/17/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 2
Czy w załączniku nr 3, zadanie nr 2 nie doszło do omyłki pisarskiej w parametrze przyspieszenie 0-18000 kg? Przyspieszenie charakteryzuje się jednostką xg lub RCF?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) w zakresie zadania nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w umowie dotyczącą paragrafu 5, ust. 6, z „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.” na „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych podzespołu istotnego dla pracy urządzenia.”? Obecna forma zapisu powoduje, że dwukrotna naprawa dwóch elementów niemających wpływu na pracę urządzenia skutkuje dla Wykonawcy koniecznością wymiany całego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

§ 5 ust. 6 załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych podzespołu istotnego dla pracy urządzenia. Wymiana nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o awarii w trybie określonym w ustępie 3 niniejszego paragrafu. W przypadku wymiany urządzenia, czas trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania wymiany na wolne od wad.”

Pytanie nr 3:
Dotyczy zadania nr 2
Czy dopuszczają Państwo rotor kątowy o maksymalnej pojemności 24 x 10 ml o prędkości maksymalnej 6.000 obr./min. i przyśpieszeniu 4.800 x g przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza parametrów: rotor kątowy o maksymalnej pojemności 24 x 10 ml o prędkości maksymalnej 6.000 obr./min. i przyśpieszeniu 4.800 x g przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 4, udzielonej w piśmie z dnia 22.03.2019 r. i oświadcza, iż nie dopuszcza następujących parametrów: rotor kątowy 10 x 10 ml o prędkości maksymalnej10.000 obr./min. i przyśpieszeniu 10.600 x g. Urządzenie wskazane w zadaniu nr 2 musi spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku nr załącznika nr 3 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), który otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:
Dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści zbiornik bezciśnieniowy o pojemności 6 l?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza parametru: zbiornik bezciśnieniowy. Zamawiający dopuszcza zbiornik ciśnieniowy o pojemności min. 6 l.

Pytanie nr 5:

Paragraf 5 ust. 2 mówi o: „Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie użytkownika lub przewóz do/z serwisu na własne ryzyko. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu i ubezpieczenia w trakcie serwisu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca”.

Zwracam się z prośbą, aby Zamawiający doprecyzował, czy oczekuje przeprowadzania przeglądów zgodnie z własnymi oczekiwaniami, np. jeden raz na rok w trakcie trwania okresu gwarancji lub też wymaga przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami gwarancji producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

§ 5 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego lub przewóz do/z serwisu na własne ryzyko. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu i ubezpieczenia w trakcie serwisu, serwisowania, ewentualnych przeglądów okresowych wymaganych przez producenta urządzenia, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie z rozdziałem 2 pkt 4 SIWZ: zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wskazuje konkretnych urządzeń a jedynie minimalne wymagania jakie powinny spełniać i w związku z tym nie jest zobowiązany zawrzeć w SIWZ postanowień dotyczących dopuszczenia urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymagając wartości przyspieszenia miał na myśli jednostkę xg?

Pytanie nr 8:

W związku z tym, że minimalna wartość prędkości i przyspieszenia wynosi „0” co jest wartością spoczynkową wirówki, a realna wartość przyspieszenia i prędkości z diagnostycznego punktu widzenia mierzona jest od 100, proszę o informację czy Zamawiający dopuści wirówkę w zakresie 100-15000 obr/min lub więcej oraz w zakresie 100-18000 xg lub więcej.

Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) w zakresie zadania nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert zostaje zmieniony i upływa w dniu 08.04.2019 r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:45.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg