Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1 – pH-metr do żywności z elektrodą wbijaną – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Wymagane funkcjonalności | Funkcjonalności oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru pH: 0,00 ÷14,00 pH | ……. pH ÷ …….. pH |
| Zakres pomiary temperatury: 0,00 ÷ 50,00 ºC | ……. ºC ÷ …….. ºC |
| Rozdzielczość pH: 0.01 pH | …….. pH |
| Rozdzielczość temperatury: 0.1 ºC | ………. ºC |
| Dokładność pomiaru pH (± 1 cyfra): ±0.01 pH | …….. pH |
| Dokładność pomiaru temperatury (± 1 cyfra): ±0.5 ºC | ………. ºC |
| pH-metr z elektrodą wbijaną o kształcie igły, do pomiarów pH żywności. Przeznaczony do analizy produktów białkowych, półmiękkich lub proszków. | Tak/nie* |
| Możliwość jednoczesnego wskazania pH i odczytu temperatury | Tak/nie* |
| Automatyczna jedno- lub dwupunktowa kalibracja dzięki zapamiętanym odczytom dwóch serii buforów standardowych. | Tak/nie* |
| Wbijana elektroda ze zintegrowanym czujnikiem temperaturowym (umożliwia automatyczną kompensację temperatury) oraz wmontowany na stałe kabel długości min. 1 metra | Tak/nie* Długość kabla: …… m |
| Elektroda wyposażona w złącze o wolnym przenikaniu | Tak/nie* |
| Dodatkowe wyposażenie: elektroda, walizka transportowa, roztwory buforowe o pH 7,01 i pH 4,01 (po 20 ml), roztwór czyszczący elektrodę (2 x 20 ml), | Tak/nie* |
| źródło zasilania: baterie | Tak/nie* |
| Wymiary: max. 152 x 58 x 30 mm | Wymiary: …… mm x …….. mm x …….. mm |
| Masa: max. 205 g | Masa: …….. g |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy