**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 2: Most medyczny IT dwustanowiskowy (1 szt.) i panel nadłóżkowy (1 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| **MOST MEDYCZNY IT Z WYBRANYMI MEDIAMI – DWUSTANOWISKOWY – 1 szt.** | | |
| **Produkt:** | Sufitowy poziomy most zasilający dwustanowiskowy.  Panel - most gazowy z doprowadzonymi mediami zasilającymi dwustanowiskowy – min. 300 cm - sprężone powietrze, próżnia | **Producent/model/ nazwa handlowa:**  **Tak/nie** |
| **Media:**  **Gniazda zasilające:** | Media: Gniazda zasilające gazowe - standard AGA : 4x tlen; 4x sprężone powietrze ; 2x dwutlenek, 2 x podtlenek azotu wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza. 4 x próżnia - do instalacji próżni. Ilość gniazd dotyczy całego mostu  Gniazda zasilające elektryczne 14 x gniazd 230 V, 2 x gniazdo wyrównania poencjałów,4 x gniazda 230 V - oddzielny obwód zasilający. Gniazda logiczne LAN – 4szt. Ilość gniazd dotyczy całego mostu. | **Tak/nie** |
| **Szyny montażowe:** | Szyna montażowa dwustanowiskowa lekka tj. szyna do montażu lekkich akcesoriów np.: lampki punktowej, przepływomierza o górnej granicy wagi nie przekraczającej 5 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zaczepiona/montowana do mostu podwieszanego pod sufitem, bez żadnych elementów montażowych na ścianach i podłodze. Szyna na całej długości mostu.  Szyna montażowa dwustanowiskowa ciężka tj. szyna do montażu ciężkich akcesoriów np.: półki pod monitor, respirator, o górnej granicy wagi nie przekraczającej 15 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zaczepiona/montowana do mostu podwieszanego pod sufitem, bez żadnych elementów montażowych na ścianach i podłodze. Szyna na całej długości mostu. Dopuszcza się podział na dwie części. | **Tak/nie** |
| **Dodatkowo:** | Półka pod monitor – 1 szt. - mocowana do szyny.  Oświetlenie punktowe - 2 szt.  Oświetlenie nocne  Regulator siły ssania do próżni min. 0-600 mmHg - 2 szt. ; z min. 2 butlami na wydzieliny min. 1l z przewodami silikonowymi wraz z mocowaniami tych butli do szyny medyczne  2x Przepływomierz tlenowy z regulacją przepływu min.0-15 l/min montowany na szynie z przewodem przyłączeniowym  Wieszak kroplówki. Wieszak mocowany do szyny lub w innym miejscu na moście/panelu w sposób estetyczny umożliwiający jego demontaż. | **Tak/nie** |
| **PANEL NADŁÓŻKOWY Z WYBRANYMI MEDIAMI – 1 szt.** | | |
| **Produkt:** | Panel nadłóżkowy z wybranymi mediami – 1 szt. | **Producent/model/ nazwa handlowa:**  **Tak/nie** |
| **Wymiary:** | Panel min. 1m. | **Długość panelu:** |
| **Media**  **Gniazda zasilające** | Media : Gniazda zasilające gazowe - standard AGA : 2x tlen; 2x sprężone powietrze ; 1x dwutlenek, 1x podtlenek azotu- wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza.  Gniazda zasilające elektryczne 7 x gniazd 230 V, 1 x gniazdo wyrównania potencjałów, 2 x gniazda 230 V - oddzielny obwód zasilający. Gniazda logiczne LAN 2 szt | **Tak/nie** |
| **Szyny montażowe:** | Szyna montażowa lekka tj. szyna do montażu lekkich akcesoriów np.: lampki punktowej, przepływomierza o górnej granicy wagi nie przekraczającej 5 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zintegrowana z panelem. Szyna na całej długości panelu.  Szyna montażowa ciężka tj. szyna do montażu ciężkich akcesoriów np.: półki pod monitor, respirator, o górnej granicy wagi nie przekraczającej 15 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna może być zintegrowana z panelem. Szyna na całej długości panelu. | **Tak/nie** |
| **Dodatkowo:** | Półka pod monitor. Mocowanie na szynie.  Oświetlenie punktowe  Oświetlenie nocne - 1 szt.  Wieszak kroplówki - mocowany do szyny lub w innym miejscu na panelu w sposób estetyczny umożliwiający jego demontaż - 1 szt.  Regulator siły ssania do próżni min. 0-600 mmHg - 1 szt. ; z min. 2 butlami na wydzieliny min. 1l z przewodami silikonowymi wraz z mocowaniami tych butli do szyny medycznej  Przepływomierz tlenowy z regulacją przepływu min.0-15 l/min montowany na szynie z przewodem przyłączeniowym | **Tak/nie** |

**……………………………………………………………………………….**

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy