Częstochowa, 07.10.2019 r.

ZP-371/81/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNGO I SPRZĘTU DO FIZJOTERAPII DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zadanie 5: Aparat EKG 1 szt.

- Dotyczy parametru: „Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV”

Czy Zamawiający dopuści  aparat w który posiada czułość 5/10/20 mm/mV?

Sygnał EKG przy czułości 2,5 mm/mV nie wnosi ze sobą znaczącej wartości diagnostycznej.

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat w który posiada czułość 5/10/20 mm/mV.

- Dotyczy parametru: „Przetwornik AC 24 bit”

Czy Zamawiający dopuści aparat z przetwornikiem 20 bit (1,17uV LSB), będący jednym z najdokładniejszym przetworników  C/A zastosowanych w elektronice medycznej?

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat z przetwornikiem 20 bit (1,17uV LSB).

- Dotyczy parametru: „Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm”

Czy Zamawiający dopuści aparat który zapis realizuje na papierze formatu A4?

Zapis wszystkich odprowadzeń jest czytelny i przejrzysty na jednej kartce, niezależnie od konfiguracji tj. układu krzywych.

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat który zapis realizuje na papierze formatu A4.

- Dotyczy  projekt umowy § 4.

Prosimy o potwierdzenie, że materiały zużywalne t.j. kable pacjenta, elektrody nie podlegają przedłużonej gwarancji. Gwarancja producencka na materiały zużywalne wynosi 3 miesiące .

Zamawiający potwierdza, że materiały zużywalne t.j. kable pacjenta, elektrody nie podlegają przedłużonej gwarancji.

- Dotyczy Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% (wyroby medyczne i wyposażenie) Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym wartości brutto ze stawką VAT 8% oraz wartości brutto ze stawka VAT 23%?

Zamawiający wymaga w przypadku mieszanej stawki VAT 8 % i 23 %, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał, które z ofertowanych wyrobów medycznych/ wyposażenia objęte są stawką 8%, a które 23% VAT

Zadanie 7: Zestaw do rejestracji i analizy EKG i sygnału z czujników akcelerometrycznych (1 szt.)

Czy Zamawiający miał na myśli urządzenie do EMG, gdyż w skróconym opisie jest mowa o EKG natomiast szczegółowy opis wskazuje na EMG? W odczuciu Wykonawcy wygląda to na pomyłkę pisarską.

Zamawiający potwierdza, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zadanie nr 7 dotyczy „Zestawu do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników akcelerometrycznych (1 szt.)” tak,  jak wynika to z opisu wymaganych parametrów – specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, a nie jak wskazano w SIWZ: „zadanie nr 7 Zestawu do rejestracji i analizy EKG i sygnału z czujników akcelerometrycznych (1 szt.)”.

W związku z powyższym Zamawiający zmienił załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie zadania nr 5 i 7 – specyfikacja techniczna oraz załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty w zakresie zadania nr 7. Zmienione załączniki załącza do niniejszego pisma.

Termin składania ofert zostaje zmieniony i upływa w dniu 14.10.2019 r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg