**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 1: Ergometr ręczny (1 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| **Produkt:** | Ergometr ręczny | **Producent/model/ nazwa handlowa:**  **Tak/nie** |
| **Elektromagnetyczny system sterowania obciążeniem.** | TAK | **Tak/nie** |
| **Zakres mocy** | do 2500W. | **Tak/nie** |
| **Zmiana obciążenia** | o 1W. | **Tak/nie** |
| **Błąd utrzymywania obciążenia** | poniżej 5%. | **Tak/nie** |
| **Sterowanie pracą ergometru ręczne i automatyczne z własnej konsoli oraz z komputera.** | TAK | **Tak/nie** |
| **Możliwość prowadzenia badań w trybie:** | utrzymywania stałej mocy, utrzymywania stałej kadencji, utrzymywania stałego momentu obrotowego, utrzymywania tętna na stałym poziomie. | **Tak/nie** |
| **Wyświetlanie na konsoli sterującej w trakcie testu informacji o wartościach:** | obciążenia, kadencji, momentu obrotowego i częstości skurczów serca. | **Tak/nie** |
| **Monitorowanie bezprzewodowe pracy serca** | z użyciem pasa | **Tak/nie** |
| **Możliwość realizacji testu Wingate z eksportem wyników do Excela.** | TAK | **Tak/nie** |
| **Możliwość projektowania protokołów wysiłkowych oraz sterowania przebiegiem testów** | TAK | **Tak/nie** |
| **Kompatybilność urządzenia z dostępnymi na polskim rynku zestawami ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager)** | TAK | **Tak/nie** |
| **Regulowany w zakresie** | minimum 0 – 500 mm stelaż do montażu na ścianie. | **Tak/nie** |
| **Komunikacja z komputerem przez port RS232.** | TAK | **Tak/nie** |
| **Zasilanie** | 230VAC 50/60Hz. | **Tak/nie** |
| **Certyfikat CE i deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC wraz IEC 601-1 dla urządzeń medycznych oraz certyfikat jakości ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003 (lub równoważne)** | TAK | **Tak/nie** |
| **Dodatkowo:** | Instrukcja w języku polskim  Pierwsze uruchomienie  Szkolenie dla pracowników Zamawiającego bezpośrednio po uruchomieniu | **Tak/nie** |

**……………………………………………………………………………….**

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy